- 无线高低压语音核相仪使用方法及功能特点

- 无线高低压语音核相仪别称“核相仪、核相器、无线高压核相仪、无线高低压核相仪、高压数显语音核相器、无线高压智能核相仪”等等。KT6900无线高低压核相仪是一款全智能无线高低压语音核相仪，可以在极低电压线路中核相，KT6900无线高低压语音核相仪由探测器、接收器(主机)、伸缩绝缘杆、监控软件、USB通讯线等组成，其无线传送测试数据能穿透隔墙障碍，直线传输距离约80米。*实现从10V～550kV电压自动核相（如400V、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV），无需根据电压等级购置多套核相仪或分别配置高低压探测器，节省成本、减少携带、省时快捷。

- 无线高低压语音核相仪使用方法：

- 1.自行检测辨别相位仪器是否良好。[1]先将试验线插入仪表插口，另一端插入220V电源。此时按表四所述有三反应，若有三反应表示是好的。若无三反应，表示有问题，不能用。

- 2.用万用表检测高压连线是否导通。

- 3.测试表头事项：以上方法检测核相仪表是正常的，就可以正式核相了。如果已经知道核相仪表是正常的，也可不用检测直接使用。在检测中如果没有电压显示，说明电池电压不足，应更换电池。可打开仪表外壳换上新的9V层叠电池。注：电池电压低于6V时，没有声音提示，只要电压不低于4.5V，都可正确显示。

- 4.按下图接好高压连线：数显语音核相仪高压连接图数显语音核相仪高压连接图

- 5.预测核相器：在正式核相前，可先在同一电网系统,对核相器进行检测是否良好。一人将甲棒与导电体其中一相接触，另一人将乙棒在同一电网导电体逐相接触。表四所述不同相有三反应，同相无三反应。然后可以正式核相位。

- 6.正式操作：核相操作应由三人进行，两人操作，一人监护。必须逐一操作,逐一记录,根据表四所述的“三有三无”确定是否相位。核相位操作要认真执行本单位制定的规程制度。

- 7.保持安全：在操作时，人体不得接触核相仪表、高压连线及接地线，要保持安全距离。

- 无线高低压核相仪主要功能

- 1、该设备具有高低压无线语音核相、验电、相位、频率、相序测试等功能。

- 2、10V～550kV电压全自动换档。全智能型、无线传输、语音核相。

- 3、10V低电压核相，无线传输距离80m。

- 4、－20°～20°同相；100°～140°、220°～260°异相。

- 5、自校误差≤±3°；现场同相误差≤±7°、异相误差≤±12°。

- 6、相位分辨率1°。

- 7、绝缘杆缩态为600mm；伸态为3200mm；耐压≤110kV。

- 8、采用4.3寸65K色彩屏显示，具有“同相、异相”等语音功能。

- 可存储200组数据，配有USB接口，软件监控、数据可上传电脑。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！